重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备采购比选文件

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

二0二六年三月

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备比选文件

因生产需要，我司拟采购一批化验设备进行竞争性比选招标。

- 项目概况与招标限价

项目内容：采购化验设备工作实行最高限价招标，最高限价239万元（大写:贰佰叁拾玖万元整）超过最高限价投标为废标。

| 序号 | 材料（设备）名称 | 技术要求 | 单位 | 推荐品牌 | 推荐品牌 | 推荐品牌 | 预估金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 赛默飞世尔（上海）分析仪器有限公司 | 84 |
| 2 | 质谱检测器（MS） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 苏州安益谱精密仪器有限公司 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 26 |
| 3 | 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 耶拿分析仪器(北京)有限公司 | 赛默飞世尔（上海）分析仪器有限公司 | 57 |
| 4 | 全自动热解析仪（配50只组合三吸附管） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 泰通科技（广州）有限公司 | 成都科林分析技术有限公司 | 经纬分析仪器（山东）有限公司 | 20 |
| 5 | 加压流体萃取仪 | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 | 广州得泰仪器科技有限公司 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 20 |
| 6 | 高通量真空平行浓缩仪 | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 | 广州得泰仪器科技有限公司 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 11 |
| 7 | 全自动固相萃取仪（用于土壤浓缩后净化） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 | 广州得泰仪器科技有限公司 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 21 |
| 8 | 合计金额：239万元 |  |  |  |  |  |  |

二、报价方式：参加本次比选即表示对我方招标文件要求无异议，报价不超过限价，否则为废标。

三、合同工期：签订合同后10日历天。

四、竞标人资格及报价书要求：

1、报价书（格式附后）。

2、需提供：营业执照（复印件加盖鲜章）、授权委托书（法定代表人参加不提供，只需提供法人身份证及复印件）、授权人身份证。

五、定标原则：最低价中标。

六、合同价的确定：合同价以中标价为准。

七、合同履约保证金：无

八、竞标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间2026年3月30日10时00分（投标截止时间，下同），地点为重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司（涪陵高新区汇智国际22楼），密封后送交。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

九、开标时间：2026年3月30日10时00分。

十、开标地点：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司（涪陵高新区汇智国际22楼）。

十一、中标方式：在满足本招标要求的前提下，按照最低价中标的原则确定中标单位，不足两家报价但超过一家可以继续开标。

十二、评标人：由招标人指定。

十三、合同完善时间：中标单位中标后，需在5个工作日内完善相关合同；因中标单位原因逾期未完善合同的视为弃标，由第二名接替，依此类推。

十四、联系方式

招标人：重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

地址：涪陵高新区汇智国际22楼

联系人：田源       电  话：023-72219003

传真：023-72881721

附件1：

化验设备技术要求

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

2026年3月23日

附件1：

化验设备技术要求

- 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）：

- （一）、气相色谱部分

- 1、所有的进样口和检测器全面使用电子气路控制 (PPC)，保留时间重复性：<0.005%；峰面积重现性：<0.5%RSD。

- 2、最小压力设定值和控制精度：≤0.001 psi,可设定压力范围：0-150psi，更有利于色谱的快速分析。

- 3、操作界面采用可拆卸使用的超大屏平板或彩色触摸屏，可直接显示色谱的所有参数，并能直接编辑方法。

- 4、柱温箱操作温度范围：室温以上5°C到450°C，单次进样最长运行时间：999分钟，柱温箱标配可移动色谱柱安装照明灯；

- 5、最大升温速度120℃/min, 设定温度步长0.1℃/min，时间步长0.1min,从450℃降到50℃需要4min。

- 6、最大升温阶数100阶。可以实现在一个谱图中多次程序升温进样，尤其是在线分析中。

- 7、分流／不分流进样口：PPC有5种控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流或者脉冲压力进样，真空补偿模式。

- 8、进样口总流量设定范围：N2:5-1200ml/min，He:5-1500ml/min，Ar/CH4:5-1000ml/min

- 9、液体自动进样器：样品瓶位数（含洗针位）≥150位，0.05-50μL之间

- 10、在本机不同进样口之间移动自动进样塔不需要在软件上进行操作，软件自动识别，如不能满足则投标人需随机提供2套同型号液体自动进样塔备用。

- 11、火焰离子化检测器（FID）：宽线性动态范围：>107（±10%），数据采集频率1000 Hz，最小检出限：< 1.2 pg C/s （C13）

- 12、电子捕获检测器（ECD）：最高操作温度：450℃，线性动态范围：> 104，最低检出限< 5 fg林丹

- （二）、质谱部分1、 离子源：离子源温度范围50℃～350℃；无需工具和插拔管线即可在3分钟内完成离子源的快速拆卸或安装；高温传输线：50℃～350℃；可调的气质接口温度最高400℃ 。

- 2、 四级杆质量分析器

- 2.1、带预过滤四极杆的全钼金属四极杆型质量分析器。

- 2.2、质量范围：1–1200 u

- 3、检测器：

- 3.1、IDL检出限≤8fg；

- 3.2、EI全扫描检测1pg八氟萘，信噪比≥2500:1，4、真空系统：分子涡轮泵容量≥340 L/s，抽真空3分钟内应能达到真空度小于3*10-5Torr；标配宽范围的真空计，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定。

- 5、数据处理系统

- 5.1、软件：Windows操作环境，工作站系统通过数据线接口控制气相主机和质谱仪并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析；一次进样应可同时采集EI全扫描和选择离子扫描的数据。

- 5.2应提供最新NIST谱库，有质谱数据谱库检索功能和质谱定量功能，需提供多种报告格式的选择；内置数据库并具备数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。

- 、配置要求气相色谱仪1套、质谱仪主机 1套、FID检测器 1套、ECD检测器  1套、涡轮分子泵1套、毛细管分流不分流进样口2套 、质谱柱（Elite-5MS: 30m*0.25mm*0.25um）毛细管柱 1套、软件工作站 1套、 载气过滤器1套、安装启动包 1包、液体自动进样器（含200套自动进样小瓶） 1套、 色谱常规耗材 1批 （含检漏液 1瓶、石墨密封垫 20个，进样硅胶隔垫50个，螺母4个、扳手6把，灯丝1根，衬管O圈10个，分流/不分流衬管 5只，石墨垫圈10个）、原装品牌计算机（WIN10专业版系统） 1套、激光打印机1套UPS延时电源 1套 。

- 质谱检测器（MS）

- 1、单四极杆质谱仪参数

- 1.1 主要性能指标

- ※1.1.1灵敏度：1 pg八氟萘 OFN S/N≥3000:1;仪器检出限IDL优于10fg八氟萘（100 fg，OFN，8次连续进样， m/z272，统计学上99%置信度水平，IDL≤10fg）；

- ※1.1.2质量范围：1.5-1250 amu；

- 1.1.3分辨率：0.3-2amu可调；

- 1.1.4动态范围：107；

- 1.1.5扫描方式：全扫描、选择离子监测、全扫描和选择离子同步监测、交替扫描；

- 2.2离子源

- ※2.2.1离子源类型：电子轰击源（EI）；惰性陶瓷离子源，双灯丝软件切换；（需明确展示实物照片证明陶瓷特征，）

- ※2.2.2灯丝电流：0-500μA；

- 2.2.3离子化能量：5-250eV；

- 2.2.4离子源温度：50 ℃-350℃；

- 2.2.5离子源、四极杆分处独立腔室，维护时，无需暴露四极杆；具备灯丝观察窗；

- 2.2.6接口温度：50-350℃;

- 2.3质量分析器

- ※2.3.1质量分析器：配备预四极的全金属双曲面四极杆，可打磨清洗；四极杆可升级控温功能，温度≥190℃；

- 2.3.2预四极可拆卸可清洗；

- 2.4检测器

- 2.4.1长寿命13级离散打拿极电子倍增器（质保3年）；

- 2.5真空系统

- 2.5.1 前级泵抽速≥4m³/h；

- 2.5.2配置高性能涡轮分子泵，抽速≥250L/s；

- 3.软件工作站

- 3.1 质谱仪全中文一体化控制（后续可增配同品牌气相色谱仪，软件一体化控制，）；

- 3.2 数据分析软件具备正版NIST谱库检索功能及自建库功能。

- 3.3 具备在序列运行过程中，可修改并插入新序列的功能，而无需中断序列的运行。

- 配置清单

- 单四极杆质谱仪主机1套2．前级真空泵4m3/h 1套3.气质联用传输线 1套4.惰性EI离子源 1套5.气质联用仪定性定量分析软件 1套6. NIST谱库 1套7.气质测试标样 1套8.质谱维护工具包 1套9.机械泵油1L 1套10. 推斥极陶瓷垫（10/包） 1包 11.离子源抛光粉，1瓶 12．MS接口柱螺帽，内螺纹 1套13．DB-5ms柱（30m*0.25um*0.25um） 1根14.氦气捕集阱 1套

- 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS）

- （一）、技术要求

- 1、要求为串级质谱仪，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。

- 2、离子源：采用高频率自激式全固态射频发生器。为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率大于32 MHz以上，频率稳定性≤±0.01%。

- 3、具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗，如果需要屏蔽炬等耗材，提供屏蔽炬20套。

- 4、采样锥口径要求采样锥孔径控制在0.9-1.2mm，保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求；截取锥孔径要求≥0.8mm。

- 5、池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，四极杆需为圆柱形或双曲面形结构，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

- 6、四极杆质量分析器：陶瓷镀金材料或合金四极杆等材质；质量数范围：1-280amu，驱动频率≥2.5MHz。

- 7、具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，在一次样品测试中，可以在线连续调节6种及以上不同分辨率，调节范围不低于0.3-2.0amu。

- 8、四级真空系统：从大气常压开始抽至可工作的真空度的时间≤10分钟。

- 9、碰撞反应池能用纯氧气，消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt。

- 10、碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。

- 11、碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990。

- 12、操作系统： Microsoft Windows 10多任务,多用户系统软件，全自动分析功能，实时数据显示和实时报告显示。

- 13、 标准模式下灵敏度：低质量数（Li）：≥50M cps/ppm；中质量数（In或Y）：≥150M cps/ppm；高质量数（U或Tl）：≥100M cps/ppm

- 14、氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

- 15、 仪器检出限：轻质量元素: Be ≤0.5ppt； 中质量数元素： In或Y≤0.08ppt；高质量数元素：U或Tl≤0.05 ppt

- 16、 稳定性：短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）；长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

- 17、四极杆最短驻留时间（dwell time）：≤10µs。

- （二）、配置清单

- ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪)主机1套；工作站软件1套；石英矩管（一体化设计，含中心管）1只；采样锥2套；截取锥2套；进样管12只；废液管36只；蠕动管36只；配套冷却水循环系统1套；内标三通 1套；采样锥垫片2套；螺丝6套；品牌电脑1台（配置不低于i5/32G/1000G/DVDRW/22寸液晶/win10操作系统1套）；激光打印机1台；UPS延时电源 1套。

- 全自动热解析仪（配50只组合三吸附管）

- 配备50位解析装置、二级热解析；含活化、采用无损方式进样，具备样品检漏功能；具备样品管预解析功能，实现叠加进样，序列进样自动修正功能；样品管原位脱附，脱附过程样品管无需转移位置，保障运行稳定性；

- 加压流体萃取仪

- 配备34ml萃取釜12支；可6组同时独立调节控制萃取；并联高压输液泵：单泵流速0~70mL/min；单泵最大耐压：≥200bar；环抱式加热方式，具备过压过温保护功能。

- 高通量真空平行浓缩仪

- 配备16位搁置架，孔位可单独浓缩；满足至少16位批处理能力，兼容0-300ml含旋蒸瓶等多类型浓缩杯；具备自动给排水功能；标配可加热防腐蚀助力架盖板。

- 全自动固相萃取仪（用于土壤浓缩后净化）

- 配备小体积萃取净化套件1套，大体积水样萃取净化套件1套；6个样品同时处理，满足至少30位以上样品批量膜柱萃取处理；独立清洗柱密封杆/针清洗功能；样品架、收集架高度可调；wifi远程控制；六六六等加标回收率应达70%～120%。

投标文件（袋）封面：

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备采购比选

投 标 文 件

投标人（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

2026年  月  日

报价函

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司：（比选人名称）

（一）按照重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司化验设备采购比选招标文件要求，我单位经研究比选招标方案后对涉及的现场进行了充分评估，对发包方统计大修、技改清单无异议，并同意按以下价格          元作为本单位投标单价。

（二）、如果我单位中标，保证在接到中标通知书后按贵司规定的时间签署合同，并在规定的时间内按贵司要求供货。

（三）、本投标书连同贵司的招标文件、中标通知书，往来函件及双方签订的合同共同构成我们双方之间有法律约束力的合同文件。

（四）、投标报价三个月有效，在投标期内不得以设备材料、人工的涨跌而调整。

竞标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备报价单

| 序号 | 材料（设备）名称 | 技术要求 | 单位 | 推荐品牌 | 推荐品牌 | 推荐品牌 | 限价（万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 赛默飞世尔（上海）分析仪器有限公司 | 84 |  |
| 2 | 质谱检测器（MS） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 苏州安益谱精密仪器有限公司 | 安捷伦科技（中国）有限公司 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 26 |  |
| 3 | 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 | 耶拿分析仪器(北京)有限公司 | 赛默飞世尔（上海）分析仪器有限公司 | 57 |  |
| 4 | 全自动热解析仪（配50只组合三吸附管） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 泰通科技（广州）有限公司 | 成都科林分析技术有限公司 | 经纬分析仪器（山东）有限公司 | 20 |  |
| 5 | 加压流体萃取仪 | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 | 广州得泰仪器科技有限公司 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 20 |  |
| 6 | 高通量真空平行浓缩仪 | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 | 广州得泰仪器科技有限公司 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 11 |  |
| 7 | 全自动固相萃取仪（用于土壤浓缩后净化） | 附件1（化验设备技术要求） | 台 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 | 广州得泰仪器科技有限公司 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 21 |  |
| 8 | 合计金额：239万元 |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：本报价为含税含票价，含配套设备设施、安装辅材等，货到现场的运输费等一切为完成本项目发生的一切费用。

竞标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：性别：年龄：职务：系法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年    月   日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司化验设备采购比选招标文件（项目名称）竞标方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 壹个月      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明，法定代表人和代理人的身份证复印件。

代理人的身份证复印件

法定代表人身份证复印件

竞 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

代  理  人：（签字）

身份证号码：

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备采购比选招标文件递交表

| 序号 | 单位名称 | 递交时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备采购比选招标文件评标会议签到表

时间：   年   月   日                                  地点：

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司第一分公司

化验设备采购比选招标项目 竞争性比选 开标记录表

开标地点：                                                                       编号：   号

| 序 号 | （投标）报价单位名称 |  |  | （开标）报价情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否交保证金 |  | 标书是否密封 | 报 价 |  | 中标顺序 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资（约）： 万元 |  |  |  |  |  |  | 服务费（约）： 万元。 |  |  |  |  |
| 中标方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承办部门 |  |  | 承办部门负责人（签字） |  |  |  |  | 承办人（签字） |  |  |  |

见证开标过程的部门及人员（签字） ：                                                            开标日期：        年    月    日     时